**微量输注泵技术参数**

**一、输液泵结构：**

1. 具有三通道输注功能

**二、监测参数：**

1. 可识别注射器及速度范围：0.1ml/h-200ml/h(10ml注射器）；0.1ml/h-400ml/h(20ml注射器）；0.1ml/h-600ml/h(50ml注射器）；

2. 快注速度：10ml注射器快注速度为200ml/h；20ml注射器快注速度为400ml/h；50ml注射器快注速度为600ml/h；

3. 预设量：10ml注射器，0-10ml;20ml注射器，0-20ml; 50ml注射器，0-50ml;

4. 精度误差：≦±3%（包括机械误差+1%）

5. 电气安全分类：Ⅱ类BF型

**三、系统功能：**

1. 累积量：999.9ml
2. 声光报警：推空/阻塞、药物将近、交流掉电、电量不足、注射器脱落、预设置完成、运行提示
3. 适用范围：临床静脉药物输注