## Sheet1
连云港市妇幼保健院
生物刺激反馈仪 招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院 生物刺激反馈仪 采购，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1台
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 不要求
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.3 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.4 | 发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.3.5 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.6 | 人机界面、操作软件：中文版
|  |  |  | 2.3.7 | 适用 产后神经肌肉功能障碍的 康复治疗，如子宫复旧、尿潴留、腰背痛、腹直肌分离等
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.4.5 | 海关报关单及商检证书（进口）
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：国标，单相三线220V/50Hz
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：-10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：经常移动&便携
|  | 2.6 | 要求配套设备、功能 | 2.6.1 | 提供数据接口
|  |  |  | 2.6.2 | 可外接工作站
|  | 2.7 | 出厂日期 | 2.7.1 | 国产3个月内
|  |  |  | 2.7.2 | 境外产地6个月内
|  | 2.8 | 交货期限 | 2.8.1 | 根据双方约定
|  | 2.9 | 预安装 | 2.9.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.9.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  | 2.10 | 装机 | 2.10.1 | 到货5日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.11 | 售后服务/技术支持 | 2.11.1 | 保修期 5年
|  |  |  | 2.11.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.11.3 | 在本省有售后服务点
|  |  |  | 2.11.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.11.5 | 保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.11.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.11.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.11.8 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.11.9 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.11.10 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.12 | 其他要求 | 2.12.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.12.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.12.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 | 硬件要求 | 3.1.1 | 彩色触摸屏
|  |  |  | 3.1.2 | 通道数：4独立通道，每个通道可以实现电刺激和生物反馈
|  |  |  | 3.1.3 | AD采样率：≥4096Hz
|  |  |  | 3.1.4 | 刺激强度：0mA～100mA
|  |  |  | 3.1.5 | 刺激频率：2Hz～100Hz
|  |  |  | 3.1.6 | 支持个性化治疗方案快捷存储读取
|  | 3.2 | 软件要求 | 3.2.1 | 多种产后常见症状的治疗方案：包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。
|  |  |  | 3.2.2 | 腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告
|  |  |  | 3.2.3 | 指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。
4 | 参考参数 | 4.1 | 硬件要求 | 4.1.1 | 电刺激波形：双向平衡波
|  |  |  | 4.1.2 | AD采样位：16位
|  |  |  | 4.1.3 | 脉冲宽度：50μs～400μs
|  |  |  | 4.1.4 | 肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）
|  |  |  | 4.1.5 | 最高分辨率：≤0.5μV（r.m.s）
|  |  |  | 4.1.6 | 输入噪声：≤1μV（r.m.s）
|  |  |  | 4.1.7 | 通频带：30Hz～450Hz
|  |  |  | 4.1.8 | 输入阻抗≥5MΩ
|  |  |  | 4.1.9 | 共模抑制比≥100dB
|  |  |  | 4.1.10 | 内置电源
|  | 4.2 | 软件要求 | 4.2.1 | 自行编辑、存储自定义方案功能
|  |  |  | 4.2.2 | 能有效改善腹直肌分离
|  |  |  | 4.2.3 | 对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等
|  |  |  | 4.2.4 | 常用方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作
|  |  |  | 4.2.5 | 电极片连接状态提示