## 输血输液加温仪
连云港市妇幼保健院
一、输血输液加温仪技术参数
一、项目概述
二、技术参数要求
2 | 说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 6台
|  | 2.2 | 产 地 | 国产或进口
|  | 2.3 | 一般规格和要求 | 1. 具有多功能：输血输液加温； 2. 控温稳定，有显示屏，保证安全； 3. 能固定在输液架上； 4. 备用电池：备用电池维持所有功能。
|  | 2.4 | 产品参数 | 1.双通道
|  | 2.5 | 重要性能规格要求 | 1.有温控系统，有超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能。 2.同时连接两条加热管，可单独设置每条加热管的温度并恒温控制。加热管液体出口端温度 监控，准确安全。 3.显示屏可同时显示两个通道的设定温度，加热温度，加热时间，故障信息，工作状态。 4.温度可调范围：35-41℃. 5.温度显示误差：±1℃以内。 6.超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热。 7.低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温。 8.预热时间：从20℃-36℃小于2分钟。 9.具有高级别的电气安全保护。 10.加热管长度大于1.4米，内径适合输液器和输血器安装。 11.无专用耗材。
|  | 2.6 | 适用范围 | 休克患者输液输血加温

## 加温毯
连云港市妇幼保健院
一、加温毯技术参数
一、项目概述
二、技术参数要求
2 | 说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 3台
|  | 2.2 | 产 地 | 国产或进口
|  | 2.3 | 一般规格和要求 | 1. 具有多功能：输血输液加温； 2. 控温稳定，有显示屏，保证安全； 3. 能固定在输液架上； 4. 备用电池：备用电池维持所有功能。 5.电源功率：220V
|  | 2.4 | 产品参数 | 1.双通道
|  | 2.5 | 重要性能规格要求 | 1.控制器选用重量轻、转换效率高，安全性能高的开关电源。 2.高精度温度传感器，智能化温度控制，实时显示加温温度。 3.双重过温保护装置，多种安全报警装置及过流保护，确保加温安全性。 4.输出温度35-40℃，超温报警41.5±0.5℃. 5.主机无触电风险。 6.加温系统的主机、加温毯具有防水功能。加温毯完全密闭，防水防液，可用酒精等消毒。 7.对其他设备没有电磁干扰。 8.双路输出，可铺可盖，温度分开控制。 9.加温毯发热均匀，无冰点和热点，安全可靠。 10.加温毯可透视X线。 11.加温毯具有防漏电触电功能。 12.设备运行无噪音。 13.加温毯内置压力缓解层及舒适层，使用舒适。 14.无耗材消耗。
|  | 2.6 | 适用范围 | 失血性休克患者保温

## 0
3.双重过温保护装置，多种安全报警装置及过流保护，确保加温安全性。
4.输出温度35-40℃，超温报警41.5-