## Sheet2
连云港市妇幼保健院
超高清腹腔镜系统招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院 超高清腹腔镜系统采购，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 一台（套）
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 进口.
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.3.3 | 主要零部件价格表
|  |  |  | 2.3.4 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.3.5 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.6 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.7 | 发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.3.8 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.9 | 人机界面、操作软件：中文版
|  |  |  | 2.3.10 | 适用妇科、外科 治疗、检查、检验
|  |  |  | 2.3.11 | 适用妇科、外科 教学、科研
|  |  |  | 2.3.12 | 远程会诊
|  |  |  | 2.3.13 | 病例查询、统计、分析 是
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.4.5 | 海关报关单及商检证书(进口）
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：国标 50HZ，三相五线380V，单相三线220V
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：-10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：20%-80%
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：固定场所
|  | 2.6 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产3个月内
|  |  |  | 2.8.2 | 境外产地6个月内
|  | 2.7 | 预安装 | 2.9.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.9.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.9.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.8 | 装机 | 2.10.1 | 到货7日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.9 | 强检设备/部件（如涉及） | 2.11.1 | 技术监督局校准/检定报告
|  |  |  | 2.11.2 | 使用许可证
|  |  |  | 2.11.3 | 必要的校准/检定接口、说明书
|  | 2.10 | 售后服务/技术支持 | 2.12.1 | 保修期 ≥3 年
|  |  |  | 2.12.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.12.3 | 在 本市有售后服务点
|  |  |  | 2.12.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.12.5 | 保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.12.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.12.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.12.8 | 免费提供4人次不少于1周外出操作、诊断、维保培训
|  |  |  | 2.12.9 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.12.10 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.11 | 其他要求 | 2.13.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.13.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.13.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 | 工作站 | 3.1.1 | 主流品牌计算机套装
|  |  |  | 3.1.2 | 正版操作系统及随机软件
|  |  |  | 3.1.3 | 主流配置，保证软件运行无卡顿
|  |  |  | 3.1.4 | 激光打印机
|  |  |  | 3.1.5 | 专用软件免费升级
|  | 3.2 | 配套设备 | 3.2.1 | 超高清摄像系统（摄像主机和摄像头） 一套
|  |  |  | 3.2.2 | 全数字三晶片摄像系统，全数字频率合成技术，实现图像从采集、处理，传输到显示实现全数字化传输，具有刻录功能。
|  |  |  | 3.2.3 | 摄像头按钮控制，摄像头具有遥控功能，可遥控白平衡、图像的放大缩小或亮度高低、图像增强和增益，并可完全自定义功能。
|  |  |  | 3.2.4 | 高清数字图像输出端口，具有DVI高清晰数字信号输出接口等。
|  |  |  | 3.2.5 | 面板控制：操作菜单主要信息具有中文提示，简化设置操作。
|  |  |  | 3.2.6 | 摄像头支持变焦功能（数码变焦或光学变焦）
|  | 3.3 | 扩展功能 | 3.3.1 | 能与我院HIS连接，并无偿提供数据接口
|  | 3.4 | 项目4 | 3.4.1 | 同摄像主机品牌医用光源 一套
|  |  |  | 3.4.2 | 光源类型：LED
|  |  |  | 3.4.3 | 通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤
|  |  |  | 3.4.4 | 光源主机具备两种工作模式, 即待机模式和工作模式。
|  |  |  | 3.44 | 主机面板可数字显示亮度值, 0到100可调
|  |  |  | 3.4.5 | 具有简体中文操作界面
|  | 3.5 | 项目5 | 3.5.1 | 医用同摄像主机品牌LED监视器 一套
|  |  |  | 3.5.2 | 屏幕尺寸≥26英寸，显示分辨率≥1920×1080，同主机品牌
|  |  |  | 3.5.3 | 保证监视器的稳定性和优秀的色彩还原度。
|  |  |  | 3.5.4 | 具有设置参数记忆功能
|  | 3.6 | 项目6 | 3.6.1 | 同摄像主机品牌气腹机 一套
|  |  |  | 3.6.2 | 最具有自动报警和调节压力及流量功能，大流量：≥20升/分,流量可调节；最大压力：30mmHg；
|  |  |  | 3.6.3 | 具备压力传感器安全设置，压力过高时可自动泄气（实时压力感测）
|  |  |  | 3.6.4 | 具有报警功能
|  |  |  | 3.6.5 | 数字化显示功能，可显示预设及实际的流量与腹压信息数值，具有CO2累计消耗总量计算功能，并以数值显示
|  |  |  | 3.6.6 | 进气带过滤装置
|  | 3.7 | 项目7 | 3.7.1 | 同摄像主机品牌光学视镜一套
|  |  |  | 3.7.2 | 直径:10mm 视角:30° 工作长度≥300mm，蓝宝石镜面；可选视野角度≥3种 （105°、80°、65°等）；可高温高压消毒， 内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥ 3种
|  | 3.8 | 项目8 | 3.8.1 | 专业配套台车 一套
|  |  |  | 3.8.2 | 台车轮子带锁定装置；具有隐形埋线槽，可以埋线。