## Sheet1
连云港市妇幼保健院
PICC置管监护仪 招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院 PICC置管监护仪 采购，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1台
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 国产
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 12.1英寸触摸屏操作
|  |  |  | 2.3.2 | 插件式监护仪，可以监测心电.血氧.血压.脉率.呼吸.体温等参数
|  |  |  | 2.3.3 | 可以同步打印十二道心电图波形
|  |  |  | 2.3.4 | 设备具备PICC置管时的参照图片
|  |  |  | 2.3.5 | 可以用U盘导出病例信息，用于会诊以及教学
|  |  |  | 2.3.8 | 监护/心电模式 双模式12道心电/心率、血氧/脉率、AcuTecTM无创血压、呼吸、体温、12.1英寸TFT触摸屏、2600mmA锂电池。主机具有二个插件槽.和一个十二道记录仪插件槽。
|  |  |  | 2.3.9 | 人机界面、操作软件：中文版
|  |  |  | 2.3.10 | 静脉治疗门诊 科 PICC穿刺导管尖端定位
|  |  |  | 2.3.11 | 静脉治疗门诊 科 专科护士教学、学科技术建设、科研用
|  |  |  | 2.3.12 | 与南京鼓楼医院远程会诊
|  |  |  | 2.3.13 | 每一例PICC及手臂输液港病人的病例查询、统计、分析
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：国标，单相三线220V/50Hz
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：-10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：20%-80%
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：静脉治疗门诊及全院PICC穿刺科室 便携 经常移动
|  | 2.6 | 要求配套设备 | 2.6.1 | 配套12道同步打印的心电图纸
|  | 2.7 | 可后续扩展功能 | 2.7.1 | USB接口，便于收集影响资料，进行科研数据采集
|  |  |  | 2.7.2 | 能与我院心电网络、HIS连接，并无偿提供数据接口
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产3个月内
|  | 2.9 | 预安装 | 2.9.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.9.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.9.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.10 | 装机 | 2.10.1 | 到货15日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.11 | 强检设备（部件) | 2.11.1 | 技术监督局校准/检定报告
|  |  |  | 2.11.2 | 使用许可证
|  |  |  | 2.11.3 | 必要的校准/检定接口、说明书
|  | 2.12 | 售后服务/技术支持 | 2.12.1 | 保修期 ≥3 年
|  |  |  | 2.12.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.12.3 | 在 本省 有售后服务点
|  |  |  | 2.12.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.12.5 | 保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.12.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.12.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.12.8 | 免费提供多人次不少于2周外出操作、诊断、维保培训
|  |  |  | 2.12.9 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.12.10 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.12.11 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.13 | 其他要求 | 2.13.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.13.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.13.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 | 硬件要求 | 3.1.1 | ≥12英寸高分辨率彩色触摸液晶显示器
|  |  |  | 3.1.2 | 全插件式监护仪
|  |  |  | 3.1.3 | 电池待机≥3小时
|  |  |  | 3.1.4 | 抗干扰功能：抗交流、肌电、除颤、电刀等干扰
|  | 3.2 | 监护项目 | 3.2.1 | 配备ECG、心率、呼吸、血氧、血压监测
|  |  |  | 3.2.2 | 心电：3或5导联，导联方式I、II、III、aVR、aVL、aVF
|  |  |  | 3.2.3 | 心率：心率来源可选，具备简单的心律失常分析
|  |  |  | 3.2.4 | 血压：能测量成人、儿童、新生儿血压，有过压保护
|  |  |  | 3.2.5 | 可以同步打印12道心电波形
|  |  |  | 3.2.6 | 定位心电图可打印，便于留存
|  | 3.3 | 工作站 | 3.3.1 | 主流品牌计算机套装
|  |  |  | 3.3.2 | 正版操作系统及随机软件
|  |  |  | 3.3.3 | 主流配置，保证软件运行无卡顿
|  |  |  | 3.3.4 | 打印机(彩色)
|  |  |  | 3.3.5 | 专用软件免费升级