## Sheet1
连云港市妇幼保健院
经皮黄疸仪招标参数
一、项目概述
本内容为连云港市妇幼保健院经皮黄疸仪，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 台（套）
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 国产
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.3.3 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.4 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.5 | 发生过安全事故或有质量安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.3.6 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.7 | 新生儿科、产科母婴同室
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源： 220V/50Hz AC；6.5V 0.3ADC
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：0-80%，非冷凝
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：便携 方便移动
|  | 2.6 | 要求配套设备 | 2.6.1 | 无
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国内产地<6个月
|  | 2.9 | 交货期限 | 2.9.1 | 收到中标通知书，一个月之内
|  | 2.10 | 预安装 | 2.10.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.10.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.11 | 装机 | 2.11.1 | 到货3日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.11.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.11.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.11.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.11.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.11.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.12 | 强检设备（部件) | 2.12.1 | 技术监督局校准/检定报告
|  |  |  | 2.12.2 | 使用许可证
|  |  |  | 2.12.3 | 必要的校准/检定接口、说明书
|  | 2.13 | 售后服务/技术支持 | 2.13.1 | 保修期5年
|  |  |  | 2.13.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.13.3 | 在本省有售后服务点
|  |  |  | 2.13.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.13.5 | 保修期内每3月1次免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.13.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.13.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.13.8 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.13.9 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.13.10 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.14 | 其他要求 | 2.14.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.14.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.14.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 | 货物名称 | 3.1 | 经皮黄疸仪
|  | 3.2 | 检测参数 | 3.2 | 检测方法： 光反射式,绿、蓝光比较
|  |  |  | 3.3 | 显示方法： 三位数字液晶显示 错误数据可清除
|  |  |  | 3.4 | mg/dl μmol/l单位滚动显示
|  |  |  | 3.5 | 可进行2－5次平均值测试
|  |  |  | 3.6 | 测量误差： 00～15±1
|  |  |  | 3.7 | 16～25 ±1.5
|  |  |  | 3.8 | 光源： 氙闪光灯
|  |  |  | 3.9 | 电源： AAA1.2V×4充电电池组 每充足一次电能检测约500次
|  |  |  | 4 | 开启准备时间：小于5秒
|  |  |  | 4.1 | 重量g： 约190（含电池组）
|  |  |  | 4.2 | 体积mm： 161×53×30
|  |  |  | 4.3 | 校验盘： 对白色屏（“00”）显示00.0或00.1
|  |  |  | 4.4 | 对黄色屏（“20”）显示20.0±1
|  | 3.3 | 质控要求 | 3.6.1* | 质控类型：必须同时满足电子质控和质控品质控双重质控要求
|  |  |  | 3.6.2 | 质控品：≥2个水平
|  | 3.4 | 维护保养 | 3.1 | 无需每天保养，24小时待机