## 新版
连云港市妇幼保健院
新生儿转运暖箱 招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院 新生儿转运暖箱 采购，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1 套
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 进口/国产
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.3.3 | 主要零部件价格表
|  |  |  | 2.3.4 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.3.5 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.6 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.7 | 发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.3.8 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.9 | 人机界面、操作软件：中文版
|  |  |  | 2.3.10 | 适用 ：新生儿科
|  |  |  | 2.3.11 | 适用 ：新生儿转运
|  |  |  | 2.3.12 | 远程会诊
|  |  |  | 2.3.13 | 病例查询、统计、分析
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.4.5 | 海关报关单及商检证书(进口）
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：国标 50HZ，三相五线380V，单相三线220V
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：-10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：20%-80%
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所： 医院内部或者医院外部转运等经常移动的场所
|  | 2.6 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产3个月内
|  |  |  | 2.8.2 | 境外产地6个月内
|  | 2.7 | 预安装 | 2.9.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.9.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.9.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.8 | 装机 | 2.10.1 | 到货7日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.9 | 强检设备/部件（如涉及） | 2.11.1 | 技术监督局校准/检定报告
|  |  |  | 2.11.2 | 使用许可证
|  |  |  | 2.11.3 | 必要的校准/检定接口、说明书
|  | 2.10 | 售后服务/技术支持 | 2.12.1 | 保修期 ≥3 年
|  |  |  | 2.12.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.12.3 | 在 南京 上海 有售后服务点
|  |  |  | 2.12.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.12.5 | 保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.12.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.12.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.12.8 | 免费提供 2 人次不少于 1 周外出操作、诊断、维保培训
|  |  |  | 2.12.9 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.12.10 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.11 | 其他要求 | 2.13.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.13.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
3 | 必需参数 | 3.1 | 工作站 | 3.1.1 | 双层暖箱罩,减少热量流失, 并提供全方位接触，且360º透明可视.
|  |  |  | 3.1.2 | 内置长效电池, 至少可提供5小时电量
|  |  |  | 3.1.3 | 标准电池再次充满时间<=8小时
|  |  |  | 3.1.4 | 箱温控制17.0-38.9℃ （0.1℃精度），显示精度0.1℃，更适用于危重症的婴儿转运的温度环境
|  |  |  | 3.1.5 | 设备有可视的功能指示器，包括婴儿温度、暖箱温度、设定温度、电池状 态、电池充电状态、电池低电量、AC交流电源工作、电池DC直流工作、外 部DC直流电源工作指示器。明确设备使用状态。
|  |  |  | 3.1.6 | 主机一体式脉氧监护仪
|  |  |  | 3.1.7 | 婴儿体温监测
|  | 3.2 | 配套设备 新生儿转运台车 | 3.2.1 | 方便移位，带有移位车；若是电动移位车，电池部分：电池正常使用温度范围：-20℃-60℃ 电池正常使用湿度范围：≤65%
|  | 3.3 | 扩展功能 | 3.3.1 | 具备转运途中数据联网保存等功能
4 | 参考参数 | 4.1 | 项目1 | 4.1 | 可以应用于新生儿救护转运车或院内危重症新生儿转运使用