## Sheet1
连云港市妇幼保健院
微量生化检测仪招标参数
一、项目概述:微量生化检测仪
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院微量生化检测仪，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1台（套）
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 进口
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.3.3 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.4 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.5 | 发生过安全事故或有质量安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.3.6 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.7 | 新生儿病房专用
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.4.5 | 海关报关单及商检证书
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：110V/50Hz - 220V/50Hz AC；可充电，断电待机时长不低于2小时
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：0-80%，非冷凝
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：新生儿重症监护室
|  | 2.6 | 要求配套设备 | 2.6.1 | 可接驳医院HIS系统，外接打印机进行数据输出；自带打印设备直接输出
|  |  |  | 2.6.2 | 数据可存储（一年量）
|  | 2.7 | 可后续扩展功能 | 2.7.1 | 智慧生化系统，应对移动医疗
2.7.2
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 境外产地<12个月
|  | 2.9 | 交货期限 | 2.9.1 | 收到中标通知书，一个月之内
|  | 2.10 | 预安装 | 2.10.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.10.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.11 | 装机 | 2.11.1 | 到货3日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.11.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.11.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.11.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.11.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.11.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.12 | 强检设备（部件) | 2.12.1 | 技术监督局校准/检定报告
|  |  |  | 2.12.2 | 使用许可证
|  |  |  | 2.12.3 | 必要的校准/检定接口、说明书
2.12.4
|  | 2.13 | 售后服务/技术支持 | 2.13.1 | 保修期五年
|  |  |  | 2.13.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.13.3 | 在本省有售后服务点
|  |  |  | 2.13.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.13.5 | 保修期内每3月1次免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.13.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.13.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.13.8 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.13.9 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.13.10 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  |  |  | 2.13.11 | 提供免费不少于两人次、时间不少于1周的上级应用单位的培训。
|  | 2.14 | 其他要求 | 2.14.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.14.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.14.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 | 货物名称 | 3.1 | 微量生化检测仪
|  | 3.2 | 检测参数 | 3.2.1 | GLU、BUN、CRE、UA、AST、ALT、ALB、GGT、K、Na、Ca、Cl、P、Mg、TP、ALB、ALP、GGT、TBIL、DBIL、AMT、CRP、CK、LDH、LAC、PCT、TSH、FT3、FT4等
|  | 3.3 | 检测样本 | 3.3.1 | 样本类型：全血、血清、血浆、末梢血
|  |  |  | 3.3,2* | 加样方式：非移液器方式，直接加样
|  |  |  | 3.3.3* | 样本容量：≤0.1ml
|  | 3.4 | 检测时间 | 3.4.1 | 从加样到检测完毕，≤20分钟
|  | 3.5 | 检验试剂 | 3.5.1 | 试剂类型：独立人份单独包装，多次开机无浪费
|  |  |  | 3.5.2 | 试剂效期：≥12个月
|  |  |  | 3.5.3 | 试剂识别：试剂自带编码信息，所以检测项目、批号、效期均仪器自动识别，无需额外扫描。
|  | 3.6 | 质控要求 | 3.6.1* | 质控类型：必须同时满足电子质控和质控品质控双重质控要求
|  |  |  | 3.6.2 | 质控品：≥2个水平
|  | 3.7 | 网络连接 | 3.7 | 有双向连接LIS网络的能力
|  | 3.8 | 数据传输 | 3.8 | 可接驳医院HIS系统，外接打印机进行数据输出；自带打印设备直接输出
|  | 3.9 | 用户界面 | 3.9 | 图形化操作界面，Windows操作系统
|  | 3.10 | 维护保养 | 3.10 | 无需每天保养，24小时待机
4 | 参考参数 | 4.1 | 云数据存储 | 4.1 | 具备云数据存储能力，可及时上传、下载、分析相关数据
|  | 4.2 | APP拓展 | 4.2 | 具备移动医疗APP拓展能力，实现智能终端信息共享
|  | 4.3 | 移动检测 | 4.3 | 具备上车、上机能力，应对突发事件，进行现场检测