## Sheet1
教学教具申请明细
序号 | 基地名称 | 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单价 | 购置理由 | 放置地点 | 备注
1 | 江苏省妇女乳腺癌检查实训基地 | 高级多功能急救训练模拟人（心 肺复苏CPR与气管插管综合功能、嵌入式系统） | 1、★模拟人为高分子材料，环保无污染，模拟人胸皮材料检测铅镉汞等十余种有害物质，有专业权威机构质量检测达标，满足ROHS十项标准。 2、体表解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。 3、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动 180度，便于清除口腔异物。 4、可触及颈动脉搏动，搏动力度、速率可调节。死亡状态下，颈动脉搏动消失；复苏成功，搏动自行恢复。 5、★瞳孔对光反射：眼球采用OLED 模拟，可见黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可进行对光反射反应。瞳孔状态随病情变化自动发生变化，休克及死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失；复苏成功，瞳孔缩小至正常，对光反射恢复。 6、CPR 全流程感应，包括：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、呼吸检查、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射等。配备无线遥控器，其中“急救呼叫”“检查呼吸”“环境检测”可通过无线遥控器操作，其余都可通过模拟人感应装置自主响应记录操作。 7、支持仰头举颏法、推举下颌法、双手抬颌法开放气道，支持记录抬头角度、颈部弯曲角度识别判定。 8、可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 9、★可自定义工作模式，自带两种工作模式。 ★AHA心肺复苏模式：执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准。 ★HPLS心肺复苏模式：执行标准：高效能生命支持课程（HPLS），HP-CPR 高效心肺复苏（high performance CPR）&HP-TRM 高效急救团队资源管理(healthcare provider team resource management)指南标准。 10、★模型解剖结构准确，包括鼻、口、牙、舌、咽、喉、悬雍垂、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管及左右支气管、双肺、食管等部位。支持真实气管插管和支气管导管等操作。可反馈记录插管深度，过深报警，误插食道报警，牙齿受压反馈报警等。 11、★复苏成功反馈：瞳孔对光反射、劲动脉自行搏动、喘息呼吸音播放。 12、具有肺袋锁定口，可锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。 13、传感器采用无齿光栅传感器，防止异物进入齿条产生计数错误。 14、内置可充电锂电池，充电器使用type-c pd供电，满电可支持8~10小时连续工作。无连接状态下30分钟可自动关机，节约能耗。 15、配备三种不同硬度弹簧，模拟差异化的按压力度，满足不同情景下的抢救训练。 16、全身体结构，可拆卸腿，方便携带和搬运。 软件功能 1、支持USB、WIFI多联、蓝牙三种连接方式。 2、实时显示按压/吹气操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况、按压中断时间、吹入潮气量、吹气频数等。 3、按压位置提示:胸部正确位置即胸骨中下三分之一交界处(即两乳头连线和胸正中的十字交叉点)为正确按压区，按压位置偏离时，APP可提示按压位置错误。 4、支持设置按压正确深度、频率。按压过深、过浅时可语音播报提示音 。 5、实时曲线图显示吹气量，支持设置正确通气量范围。吹气有过大、过小、气体进胃提示音。 6、支持监测气道开放，可进行正确仰头角度判定。 7、支持真实气管插管，软件可进行插管深度反馈，插入食道反馈报警，牙齿受压反馈报警。 8、支持设置复苏有效反馈，可设置劲动脉搏动强度、频率，呼吸音及喘息时长。 9、★可自定义工作模式，自带两种工作模式，支持一键切换。 AHA心肺复苏模式 HPLS心肺复苏模式 支持自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 10、三种操作方式：训练模式、监考模式和考试模式。 10.1 方式一：训练模式，可进行按压和吹气训练。 10.2 方式二：考试模式，在设定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数 30:2的比例，完成 5个循环操作。或根据HPLS标准，完成规定循环操作要求。 10.3 方式三：监考模式，在考试模式的基础上，增加6种检查状态评定。 11、专业的数据记录系统，可方便地回看，详细记录每一次按压、吹气的操作，自动分析不足并提供改进意见。 12、可保存的成绩单，成绩单内容涵盖基本信息、综合成绩、操作时长、按压正确/错误次数、平均按压深度、平均频率、按压分数CCF、有效/无效通气次数、平均通气量等。支持导出图片成绩单，支持CSV数据导出。 13、国赛标准一键设置功能。 (一键设置考试时长、CPR 循环次数) 14、支持自主设置不同模式下评分标准、得分权重。 15、支持多语言设置，中文、英文一键切换。 带★标投标时需提供对该功能进行演示或解说,不提供或解说不清者视为该参数不满足。 | 1 | 37000 | 实训基地急救能力培训
2 | 江苏省妇女乳腺癌检查实训基地 | 乳房查体模型 | 一.技能特点： 1.乳房自检法； 2.乳房纤维腺瘤和乳腺癌的鉴别诊断； 二.产品特点： 1.模型为成年女性单侧乳房，形态逼真； 2.采用高分子材料制成，环保无污染，乳房触诊仿真度高； 3.设有纤维腺瘤和乳腺癌病变，其中纤维腺瘤的大小可以任意改变； 4.外框卡式结构，携带方便。 | 1 | 1900 | 乳腺癌检查实训及考核
3 | 宫颈实训基地 | 高级妇科综合检查训练模型 | 1.包含高级妇科检查模型的所有功能。 2.宫腔镜检查 3.可视腹腔镜检查，观察子宫.附件和圆韧带等结构 4.妊娠与产后子宫模型触诊检查 5.宫内节育器放置与取出过程 6.阴道内可放置女用避孕套，可进行避孕海绵塞和宫颈帽等避孕工具的放置与取出 7.宫颈和子宫均可更换模型内部结构组成部件 8.正常与异常子宫和附件的模型以及供双合诊和三合诊检查的部件： 8.1正常子宫和附件(子宫前壁透明可进行宫内节育器放置与取出) 8.2子宫伴有右侧输卵管炎 8.3子宫伴有左侧输卵管卵巢积水 8.4子宫肌瘤 8.5子宫伴有明显前倾.前屈 8.6子宫伴有畸形和右侧输卵管炎 8.7子宫伴有左侧卵巢囊肿 9.正常与异常宫颈模型(供阴道检查部件): 9.1正常宫颈 9.2慢性宫颈炎 9.3宫颈撕裂 9.4宫颈息肉 9.5宫颈炎症纳博特囊肿 9.6急性宫颈炎 9.7宫颈腺癌。 10.正常与异常子宫宫腔镜检查模型(供宫颈镜检查部件): 10.1正常子宫 10.2子宫内膜息肉 10.3子宫内膜增生 10.4子宫肌瘤 10.5子宫体癌早期 10.6子宫体癌晚期 10.7子宫底癌 11.妊娠与产后子宫模型： 11.1早孕子宫6-8周 11.2早孕子宫10-12周 11.3妊娠子宫20周 11.4产后48小时子宫模拟 | 1 | 9200 | 实训及考核