消毒供应中心设备维保修服务参数

连云港市妇幼保健院消毒供应中心需维保设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 维保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 新华医疗 | MAST-A-1500S-B-MO | 2 | 3 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | 新华医疗 | MAST-A-990S-B-MO | 1 | 3 |
| 3 | 电热蒸汽发生器 | 新华医疗 | ZFQ-T(60KW) | 2 | 3 |
| 4 | 快速全自动清洗消毒器 | 新华医疗 | Ripid-A-520 | 2 | 3 |
| 5 | 负压脉动清洗消毒器 | 新华医疗 | PC-150L | 1 | 3 |
| 6 | 医用干燥柜 | 新华医疗 | YGZ-1600S | 1 | 3 |
| 7 | 医用器械干燥柜 | 重庆优玛 | LWYL-400B | 1 | 3 |
| 8 | 多功能清洗消毒中心 | 新华医疗 | CSSD.QXZX-4000L | 1 | 3 |
| 9 | 内镜清洗工作站 | 新华医疗 | Center-Y5 | 1 | 3 |
| 10 | 煮沸消毒机 | 新华医疗 | ZF800 | 2 | 3 |
| 11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 新华医疗 | PS-100GXP | 1 | 3 |
| 12 | 水处理系统 | 新华医疗 | Waters-1000 | 1 | 3 |
| 13 | 手机清洁养护机 | 上海医诚 | E5 | 1 | 3 |
| 14 | 封口机 | 山东迈跃 | MY100-C | 2 | 3 |
| 15 | 空压机 | 浙江腾井 | 4*1200 | 1 | 3 |
| 16 | 空压机 | 上海硅莱 | GA-81 | 3 | 3 |
| 17 | 灭菌器检测 |  |  | 3 | 3 |
| 18 | 清洗机检测 |  |  | 3 | 3 |
| 19 | 蒸汽供给水检测 |  |  | 1 | 3 |
| 20 | 蒸汽冷凝物检测 |  |  | 3 | 3 |
| 21 | 蒸汽压力表检测 |  |  | 14 | 3 |
| 22 | 安全阀检测 |  |  | 8 | 3 |

设备维保服务需求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：三年。 |
| 2▲ | 全时段在线技术支持（24小时*7天，包含节假日），需工程师到场时限不能超过4小时，故障修复时间≤24小时（特殊的除外情况由院方评判）。 |
| 3 | 每次维修需做详细报告交设备使用科室和管理部门存档。 |
| 4▲ | 每年提供4 次的深度保养，并提供保养报告单，保障设备处于最佳运行状态。包括机器清洁、性能测试等，并提供维修、保养报告单。 |
| 5 | 保证开机率≥97%，即每台设备每年停机不高于12天，每超出一天，维保服务合同期限自动延长3个自然日。 |
| 6 | 派遣的维修工程师需接受过专业维修培训，具备相关维修资质。 |
| 7 | 在我市内服务机构配备有至少1名工程师。 |
| 8 | 经营范围必须要包含清单中设备的维修资质。 |
| 9▲ | 项目必须供应商自行完成，不得进行转包、分包。 |
| 10 | 供应商必须具备专线电话，每年365天开通，每天24小时在线。 |
| 11 | 供应商具有清单内设备的核心部件的专业更换能力。 |
| 12 | 本项目中的全保服务，包含在机器出现故障情况下提供的人工技术服务(含差旅费)，包含所有配件。 |
| 13 | 每工作年度结束对所有设备当年的维保情况进行汇总分析，装订成册后交医院医学工程处审核存档。 |
| 14▲ | 有配件库和常用备件，并提供证明（房产证或租赁合同）和照片。 |
| 15 | 加强预防性维护，制定并落实预防性维护维修计划，开展日常保养和维护，有保养、维修等相关记录（内容包括设备名称、周期、实施时间、执行情况等项目），每月工程师到现场巡查设备不少于两次，每季度一次全面保养并书面记录，总结及报告留存科室同时报医院管理部门。 |
| 16 | 试用期三个月，若试用期内的维保服务被服务科室不满意随时终止合作。 |