	需升级彩超清单

	使用地点
	型号
	购买日期
	探头明细
	存在问题

	4室
	GE Voluson E8
	2013.01
	腹部探头
	C1-5-D
	腹部探头血流花，图像不清楚；浅表探头有暗道；阴超图像黑、粗糙、血流显示差；屏面花 

	
	
	
	浅表探头
	11L-D
	

	
	
	
	四维探头
	RAB4-8-D
	

	
	
	
	阴超探头
	RIC5-9-D
	

	3C2室
	GE Voluson E8
	2014.03
	腹部探头
	C1-5-D
	四维容积探头油囊有裂纹；浅表探头有暗道；阴超图像黑、粗糙、血流显示差；屏面花 

	
	
	
	浅表探头
	11L-D
	

	
	
	
	四维探头
	RAB4-8-D
	

	
	
	
	阴超探头
	RIC5-9-D
	

	1室
	PHILIPS Affiniti70
	2016.01 
	腹部探头
	C5-1
	使用所有探头图像不清晰，阴超图像黑、粗糙、血流显示差

	
	
	
	浅表探头
	L12-5
	

	
	
	
	腹部探头
	C9-2
	

	
	
	
	阴超探头
	C10-3V
	

	
	
	
	四维探头
	V6-2
	

	新生儿科
	百胜MyLab ClassC
	2018.04
	腹部探头
	CA541
	浅表探头有暗道，血流信号弱；心脏探头血流信号弱；所有探头图像模糊；会蓝屏，报错，死机；测量数据不准确

	
	
	
	浅表探头
	LA523
	

	
	
	
	心脏探头
	PA023
	

	
	
	
	浅表探头
	LA332
	


情况说明
	要求
	1
	提供针对上述所列，还有机身外观老旧及其它潜在问题的系统性大修升级整体方案

	
	2
	探头损坏或老化需要维修或者更换，更换的声头要求是全新原装声头，更换的探头要求是原厂全新探头

	
	3
	板件损坏或老化需要维修或更换，更换的板件必须是原厂或同等级备件（提供部件来源证明）

	
	4
	升级以后解决设备所有故障，并且使用效果达到临床要求

	
	5
	升级以后对整机保修期不少于一年

	
	6
	升级后的使用效果能接近或达到购入之初的最佳状态。提供升级以后的使用效果承诺、升级以后彩超能使用多久等方面的情况说明，并且提维保公司曾进行过彩超升级的客户单位名单


