## Sheet1
连云港市妇幼保健院
（全自动精浆生化分析仪）参数
一、项目概述
本次填报的内容为连云港市妇幼保健院 全自动精浆生化分析仪 参数，仅供调研参考。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1台（套）
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 国产
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.3.3 | 主要零部件价格表
|  |  |  | 2.3.4 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.3.5 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.6 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.7 | 发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.3.8 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.9 | 人机界面、操作软件：中文版
|  |  |  | 2.3.10 | 生殖医学科 治疗、检查、检验
|  |  |  | 2.3.11 | 生殖医学科 教学、科研
|  |  |  | 2.3.12 | 生殖医学科 远程会诊
|  |  |  | 2.3.13 | 病例查询、统计、分析
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.4.5 | 海关报关单及商检证书(进口）
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：国标，单相三线220V/50Hz
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：-10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：20%-80%
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：固定场所
|  | 2.6 | 要求配套设备 | 2.6.1 | 纯水机
|  |  |  | 2.6.2 | 打印机
|  | 2.7 | 可后续扩展功能 | 2.7.1 | 终身免费升级
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产3个月内
|  |  |  | 2.8.2 | 境外产地6个月内
|  | 2.9 | 预安装 | 2.9.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.9.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.9.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.10 | 装机 | 2.10.1 | 到货15日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.11 | 强检设备（部件) | 2.11.1 | 技术监督局校准/检定报告
|  |  |  | 2.11.2 | 使用许可证
|  |  |  | 2.11.3 | 必要的校准/检定接口、说明书
|  | 2.12 | 售后服务/技术支持 | 2.12.1 | 保修期 ≥3 年
|  |  |  | 2.12.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.12.3 | 在 本市 有售后服务点
|  |  |  | 2.12.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.12.5 | 保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.12.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.12.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.12.8 | 免费提供多人次不少于2周外出操作、诊断、维保培训
|  |  |  | 2.12.9 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.12.10 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.12.11 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.13 | 其他要求 | 2.13.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.13.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.13.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 |  | 3.1.1* | 设备用途：自动化定量分析体液或精液样本的临床化学成份，以注册证为准。
|  |  |  | 3.1.2 | 测试速度：恒速≥140测/时；
|  | 3.2 |  | 3.2.1* | 反应时间：≤11分钟
|  |  |  | 3.2.2 | 测试方法至少包含：1点终点法，2点终点法，两点法，速率法，己糖激酶法；
|  | 3.3 |  | 3.3.1* | 反应温度：37±0.1℃，免维护固体恒温全封闭直热
|  |  |  | 3.3.2 | 样本杯类型包含：微量样本杯，原始采血管，塑料试管；
|  | 3.4 |  | 3.4.1 | 定标方法需包含：线性，非线性定标；1 点线性法，2点线性法，多点线性法，指数函数，Logit-log 3P，Logit-log 4P，Logit-log 5P，样条法，折线法；
|  |  |  | 3.4.2 | 样本盘：≥35个样本位；试剂盘≥75个试剂位；试剂盘24小时不间断冷藏
|  | 3.5 |  | 3.5.1* | 样本量：2-30ul，0.1ul步进；试剂量：20-300ul，1ul步进。
|  |  |  | 3.5.2 | 最小反应液量：≤150ul
|  | 3.6 |  | 3.6.1 | 搅拌机构：独立特氟龙镀层搅拌杆
|  |  |  | 3.6.2 | 清洗机构：4段式清洗，3次重复清洗
|  | 3.7 |  | 3.7.1 | 光学系统：后分光；一体化全封闭光学系统
|  |  |  | 3.7.2* | 波长：波长：340nm，405nm，450nm，505nm，546nm，578nm，630nm，700nm；（4个备用波长，可选配），吸光度范围：0-4.0Abs，吸光度精度：0.0001Abs
|  | 3.8 |  | 3.8.1 | 具备样本自动稀释功能（减量，增量，正常量），多标准自动稀释功能，自动检查比色杯状态，自动屏蔽问题比色杯。
|  |  |  | 3.8.2 | 具备试剂或样本耗尽时自动屏蔽相应测试并自动标识报警、样本结果自动检查并报警、定标结果自动检查并报警功能。
|  | 3.9 |  | 3.9.1 | 具备加样针自动液面检测，防撞保护，实时反馈剩余试剂量功能。
|  |  |  | 3.9.2 | 仪器类型：随机开放式/分立式；
|  | 3.10 |  | 3.10.1* | 可分析项目：包含但不限于：精浆果糖检测、精浆锌检测、精浆酸性磷酸酶检测，精浆柠檬酸检测、精浆中性a葡糖苷酶检测、弹性蛋白酶检测。
|  |  |  | 3.10.2* | 设备可开展精液弹性蛋白酶检测，并且可以实现全自动上机操作，操作过程中无需手工添加样本和试剂，机器可以自动出结果。
4 | 参考参数 | 4.1 |  | 4.1.1 | 主机 1套
|  |  |  | 4.1.2 | 联接LIS
|  | 4.2 |  | 4.2.1 | 具备L-J 质控图，Westgard multi-rules 多规则质控；可打印质控图。
|  |  |  | 4.2.2 | 通信接口：TCP/IP 网络接口
|  | 4.3 |  | 4.3.1 | CPU Intel 酷睿i5（第14代及以上），内存8GB以上，硬盘1T以上，操作系统要求：Windows 10 及以上系统
|  |  |  | 4.3.2 | 耗水量：≤8 升/小时
标*参数为重点参数