## Sheet1
连云港市妇幼保健院
（全自动精液质量分析仪）参数
一、项目概述
本次填报的内容为连云港市妇幼保健院 全自动精液质量分析仪 参数，仅供调研参考。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1台（套）
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 国产
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.3.3 | 主要零部件价格表
|  |  |  | 2.3.4 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.3.5 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.6 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.7 | 发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.3.8 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.9 | 人机界面、操作软件：中文版
|  |  |  | 2.3.10 | 生殖医学科 治疗、检查、检验
|  |  |  | 2.3.11 | 生殖医学科 教学、科研
|  |  |  | 2.3.12 | 生殖医学科 远程会诊
|  |  |  | 2.3.13 | 病例查询、统计、分析
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.4.5 | 海关报关单及商检证书(进口）
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：国标，单相三线220V/50Hz
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：-10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：20%-80%
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：固定场所
|  | 2.6 | 要求配套设备 | 2.6.1 | 彩色打印机
|  |  |  | 2.6.2 | 精子检测计数板
|  | 2.7 | 可后续扩展功能 | 2.7.1 | 终身免费升级
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产3个月内
|  |  |  | 2.8.2 | 境外产地6个月内
|  | 2.9 | 预安装 | 2.9.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.9.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.9.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.10 | 装机 | 2.10.1 | 到货15日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.11 | 强检设备（部件) | 2.11.1 | 技术监督局校准/检定报告
|  |  |  | 2.11.2 | 使用许可证
|  |  |  | 2.11.3 | 必要的校准/检定接口、说明书
|  | 2.12 | 售后服务/技术支持 | 2.12.1 | 保修期 ≥3 年
|  |  |  | 2.12.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.12.3 | 在 本市 有售后服务点
|  |  |  | 2.12.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.12.5 | 保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.12.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.12.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.12.8 | 免费提供多人次不少于2周外出操作、诊断、维保培训
|  |  |  | 2.12.9 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.12.10 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.12.11 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.13 | 其他要求 | 2.13.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.13.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.13.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 |  | 3.1.1* | 全自动扫描分析：显微图像扫描功能模块需具备显微镜载物平台电动控制自动扫描功能、显微镜电动控制自动对焦功能。
|  | 3.2 |  | 3.2.1* | 动态学分析：一次性可连续扫描分析≥2张精子计数池，连续分析≥10个测试。（需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  |  |  | 3.3.2* | 形态学分析：一次性可连续扫描分析≥2张标准玻片，可连续分析≥5个测试。（需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  |  |  | 3.2.4* | 配套一次性精子检测计数板。
|  | 3.3 |  | 3.3.1* | 自动聚焦扫描时，精子静态图像清晰率≥98%。（需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  | 3.4 |  | 3.4.1* | 温控系统模块：恒温板温度与设定的温度偏差不超过±0.5℃。
|  | 3.5 |  | 3.5.1 | 浓度、活力动态检测模块具备相差版与灰度版分析功能。（需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  | 3.6 |  | 3.6.1* | 动态学自动分析项目：检测精子总数、密度/浓度、每个速度分级的数据（个数、比例、浓度、精子总数）、精子总活力、平均曲线速度、平均直线速度、平均路径速度、侧摆幅值、鞭打频率、平均角度、快速直线个数、快速直线浓度、快速直线活率、直线性、摆动性、前向性。
|  | 3.7 |  | 3.7.1* | 具备形态学自动分析功能，可识别分析正常、头部、中段、尾部（主段）、过量残留胞浆形态。
|  | 3.8 |  | 3.8.1* | 具备尾部识别功能，可对杂质、圆细胞、上皮细胞等非精子细胞进行自动过滤，精子凝集度自动识别和过滤功能。
|  | 3.9 |  | 3.9.1* | 可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准。（需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  | 3.10 |  | 3.10.1* | 精子动力学分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  |  |  | 3.10.2* | 精子前向运动PR符合率≥96%；
|  |  |  | 3.10.3* | 精子非前向运动NP符合率≥95%；
|  |  |  | 3.10.4* | 精子不活动IM符合率≥98%。
|  | 3.11 |  | 3.11.1* | 精子形态学分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  |  |  | 3.11.2* | 正常精子分析符合率≥98%；
|  |  |  | 3.11.3* | 异常精子分析符合率≥98%；
|  |  |  | 3.11.4* | 精子形态识别符合率≥98%。
|  | 3.12 |  | 3.12.1 | 杂质误认率：分析仪识别杂质的误认率≤3%。（需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  | 3.13 |  | 3.13.1 | 精子个数的捕捉准确率误差≤2%。（需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  | 3.14 |  | 3.14.1 | 产品注册技术要求中采集分析时间＜1秒。（需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  | 3.15 |  | 3.15.1* | 浓度分析准确度：对已知浓度的微粒测试液进行分析，检测结果相对偏差应在±5%范围内。（需提供医疗器械产品注册检验报告）
|  | 3.16 |  | 3.16.1* | 重复性（需提供医疗器械注册检验报告），分析仪进行浓度分析， 检测结果的变异系数CV值≤5%；
|  | 3.17 |  | 3.17.1* | 稳定性（需提供医疗器械注册检验报告），开机8小时内，分析仪进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%；
|  | 3.18 |  | 3.18.1* | 具备质控功能。精子分析质量控制模块具有自动绘制L-J质控图、Xbar质控图、Bland-Altman质控图、自动计算月均值等功能。
|  | 3.19 |  | 3.19.1 | 数据库管理：具有数据库自动备份和恢复功能，同时兼容Microsoft SQL Serevr和My Sql
|  | 3.20 |  | 3.20.1 | 精子运动视频图像清晰，每个运动视频拍摄时长≥1S，且视频被完整分析。（需提供医疗器械注册检验报告）
|  | 3.21 |  | 3.21.1* | 具有相差装置电动控制自动切换功能。（需提供医疗器械注册检测检验报告）
|  | 3.22 |  | 3.22.1* | 显微镜自动调光功能、显微镜物镜转换器电动控制自动切换功能。（需提供医疗器械注册检验报告）
|  | 3.23 |  | 3.23.1* | 具有显微镜电动控制自动滴油功能。（需提供医疗器械注册检验报告）
|  | 3.24 |  | 3.24.1* | 摄像机：高清彩色数字摄像机，175fps（帧/每秒）任选，1920×1200高清模式。
|  | 3.25 |  | 3.25.1 | 计算机：CPU：Intel 酷睿i5（第14代及以上）；内存：16G DDR4/DDR5；硬盘：≥1TB SSD。
|  | 3.26 |  | 3.26.1 | 显示器：≥27寸，显示分辨率不低于1920x1080像素。
|  | 3.27 |  | 3.27.1 | 恒温控制系统：显微镜载物台37℃控温，控温精度为±0.1℃。
|  | 3.28 |  | 3.28.1 | 提供技术培训及软件售后服务，通过改进算法提高分析精度。
|  | 3.29 |  | 3.29.1 | 具备精子DNA碎片分析功能，可识别分析精子DNA碎片的正常比例和异常比例。
|  |  |  | 3.29.2 | 精子DNA碎片分析模块
|  |  |  | 3.29.3 | 精子DNA碎片个数分析符合率≥95%；
|  |  |  | 3.29.4 | 正常精子DNA碎片分析符合率≥96%；
|  |  |  | 3.29.5 | 异常精子DNA碎片分析符合率≥96%。
|  | 3.30 |  | 3.30.1 | 打印机：彩色打印机。
标*参数为重点参数